Приложение №1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

2700 гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови” № 21; тел./факс:073/886954

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И  МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   , КАКТО СЛЕДВА:

ОП №1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  №5 ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

- Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.2 на проекта за ОП № 1 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА.

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:

Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

3.Цел на поръчката

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион. Необходимостта от оборудване за телемедицина е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ.

Осигуреността с високо технологична медицинска апаратура е условие за извършване  на необходимия обем спешно-диагностични изследвания и осъществяване на мониторинг  на  пациенти със животозастрашаващи състояния.  С високотехнологичното   оборудване за телемедицина  се  извършва дистанционна медицинска експертиза при всякакви обстоятелства.

Оборудаването  за  телемедицина позволява в реално време предаване на информация за състоянието на пациента до лекари, които са в здравно заведение, в спешно приемно отделение или в Районна координационна централа на ЦСМП. Телемедицината позволява участие на лекар-специалист от разстояние при диагностика, стабилизиране и транспорт на пациенти от всички възрасти при всички спешни състояния. С помощта на телемедицината спешният екип може в реално време да се свърже със специалист, който да дава точни указания за действията му, следейки показателите за състоянието на сърдечната дейност и дишането на пациента в реално време.

4.Техническа спецификация за 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

I. Изисквания на възложителя:

1. Оборудването  за телемедицина  да е леко и удобно за ползване. Да регистрира ЕКГ – 12 канала, NIBP, Sp O2, дихателна честота и CO2, дефибрилатор и функция „Пейсър“.

2. Функция телемедицина за изпращане в реално време от отдалечени точки в страната до възложителя на всички мониторирани жизнени показатели.

3.  Телемедицината  да е съвместима с международните стандарти.

4. Да се осигури обучение и поддръжка.

II.Техническа спецификация:

| № | Описание | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обща информация |  |
| 1.1 | - Доставка на преносима многофункционална система за мониторинг, дефибрилация и телемедицина - Монтаж на оборудването за телемедицина в мобилна единица за здравна помощ - Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя - Обучение за работа с телемедицина - Гаранционна поддръжка на оборудване за телемедицина |  |
| 2. | Основни функции и характеристики: |  |
| 2.1 | Потребителски интерфейс за управление на всички функции на оборудване за телемедицина на български език. |  |
| 2.2 | Цветен дисплей с висок контраст и с диагонал подходящ за избраните на мониториране параметри: - Дисплей – ≥ 8 инча - Едновременен Мониторинг на ≥ 6 параметрични криви и всички измервани параметри - Регулируема яркост ≥ 10 нива |  |
| 2.3 | Вграден принтер - Термо принтер - Ширина на хартията ≥ 80 мм - печат на ≥ 6 ЕКГ криви едновременно |  |
| 2.4 | Функция ЕКГ - Мониторинг на ≥ 6 канално ЕКГ в реално време - Запис на 12 канално ЕКГ за настоящ и предходен пациент - Изпращане на 12 канално ЕКГ към сървър за телемедицина |  |
| 2.5 | Функция NIBP за измерване на артериално кръвно налягане |  |
| 2.6 | Функция SpO2 за измерване на сатурация и периферен пулс |  |
| 2.7 | Функция Капнометрия за следене на дихателна честота и нивото на CО2 в издишания въздух |  |
| 2.8 | Функция дефибрилация - Бифазен в автоматичен (AED) и ръчен режим - Дефибрилация посредством многократни шокови електроди и/или еднократни адхезивни електроди. - Време за зареждане до максимална енергия ≤ 5 секунди |  |
| 2.9 | Функция Пейсър с режими „FIX” и “DEMAND” |  |
| 2.10 | Функция телемедицина за изпращане в реално време към сървър за телемедицина на всички мониторирани жизнени показатели: - ЕКГ 12-канално, Сърдечна честота, Кръвно налягане, Сатурация, Периферен пулс, Капнограма, Дихателна честота - Събития и аларми - Данни за пациента - Комуникационна среда за пренос - GSM мрежа - Съвместимост със сим-карти на всички локални GSM оператори. Сим карта с активиран трафик на данни (за сметка на Възложителя) |  |
| 2.11 | Общо тегло на телемедицината заедно с батериите и аксесоарите - не повече от 10кг |  |
| 2.12 | Електрическо захранване: - Брой батерии, вградени в устройството ≥ 2 - Непрекъсната работа на батерия ≥ 8 часа - Дисплеен индикатор за статуса на батерията - Време за зареждане на батериите от 0 до 100% ≤ 3 часа |  |
| 2.13 | Температурен работен диапазон от ≥ 0 °C до 45 °C. Да може да работи поне 1 час при екстремно ниски температури до -20°С. |  |
| 2.14 | Степен на защита ≥ IP44 |  |
| 2.15 | Монтаж: - Системата за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина да се монтира в мобилна единица за здравна помощ ,посредством специализирана стойка. - Стойката за монтаж да осигурява устойчиво закрепване и да притежава сертификат за съотвествие с изискванията на стандарт EN 1789:2007+А2 за фиксация на медицински устройства в мобилна единица за здравна помощ. |  |
| 3 | Медицински софтуер за телемедицина: - Медицинският софтуер за телемедицина да е на български език. - Медицинският софтуер за телемедицина да дава възможност за връзка от преносимата система за телемедицина към сървъра. - Софтуерът, нужен за функциониране на преносимата система за телемедицина да се инсталира на сървър на Възложителя. - Контролът на достъпа до медицинския софтуер за телемедицина да става посредством потребителско име и парола. - Достъпът до медицинския софтуер за телемедицина да е възможен, както от работните станции на Възложителя, така и от мобилни таблети/смартфони, покриващи минималните изисквания на производителя. Достъпът да се осъществява посредством уеб-интерфейс през браузъра на всички масово ползвани потребителски операционни системи и да не изисква инсталиране на допълнителен специализиран софтуер. - Медицинският софтуер за телемедицина да може да приема и да визуализира в реално време всички измервани и предавани от преносимата система за телемедицина жизнени параметри, събития и аларми. |  |
| 4 | Гаранционен срок и техническа поддръжка: - Гаранционният срок на доставеното оборудване за телемедицина да бъде не по-малко от 36 календарни месеца след приемане на оборудването. - Изпълнителят да осигури сервизна възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването за телемедицина на място в срок до 72 часа от уведомяване за повредата. - При невъзможност за отстраняване на повредата, Изпълнителят да достави заместващо оборудване за телемедицина , като в този случай гаранционният срок на повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване. - Изпълнителят провежда тестове, профилактика на системата и инструктаж на персонала на всеки 6 месеца от пускането и в експлоатация в рамките на гаранционния срок, за да гарантира правилното и функциониране. |  |
| 5 | Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO 9001 или еквивалент |  |
| 6 | Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO 13485 или еквивалент |  |
| 7 | Предлаганото оборудване за телемедицина следва да съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС |  |
| 8 | Сертификат за съответствие на предлаганото оборудване за телемедицина и стойката за монтаж в мобилна единица за здравна помощ със стандарт EN 1789:2007+А2 или еквивалент |  |
| 9 | Сертификат за степен на защита ≥ IP44 по стандарт EN 60529 или еквивалент |  |
| 10 | Възложителят не дължи в гаранционния срок и извън него заплащането на абонаментни лицензионни или друг вид такси за достъп до инсталирания софтуер за телемедицина. Стойността на софтуера за телемедицина следва да е включен в стойността на цялото оборудване за телемедицина и се заплаща еднократно от възложителя при закупуването и. |  |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.