Приложение №2

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

2700 гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови” № 21; тел./факс:073/886954

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   , КАКТО СЛЕДВА:

ОП №1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  №5 ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

- Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. на проекта  ОП  № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:

Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

3.Цел на поръчката

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион.        Необходимостта от доставката на респиратор  е налице, тъй като се отнася пряко до очаквания резултат от проекта, а именно "Устойчивост, трайност и преносимост на основните резултати, постигнати от проекта." произтича от ангажиментите на ръководството на ЦСМП - Благоевград да осъществява по-добре своята дейност, самостоятелно и в сътрудничество с други държавни органи, физически и юридически лица и непрекъснато и постоянно да управлява, организира и координира дейностите по осигуряване на медицинска помощ на граждани на РБългария и чужденци в трансграничния район на страната. Необходимостта от респиратор  е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ. Осигуреността с високо технологична медицинска апаратура е условие за извършване  на необходимия обем спешни мерки за стабилизиране и транспорт на пациенти от всички възрасти  на  пациенти със животозастрашаващи състояния.

4.Техническа спецификация за 1 брой   Респиратор:                                                                  Предложение на участника

| 1. Електрически задвижван транспортен респиратор за обдишване на деца и възрастни,неизползващ двигателен газ |  |
| --- | --- |
| 2.Минимално изискуеми режими на вентилация: командна вентилация; контролирана/асистирана вентилация; асистирано/командна вентилация; |  |
| 3. Минутен обем в минимален обхват - от 2 до 20 литра/ минута |  |
| 4. Дихателна честота в минимален обхват от 5-40 bpm |  |
| 5. Тригер за асистирано дишане в минимален обхват - от -2 до -10 mba |  |
| 6. Максимален поток : 140л/мин или по-висок |  |
| 7.Кислородна концентрация в инспираторния газ:100% или 60% |  |
| 8. Да има възможност за плавно регулиране на лимитиращото налягане в дихателните пътища |  |
| 9. Да позволява спонтанно дишане на пациента в случай на отпадане на електрическото или пневматично захранване |  |
| 10. Да мониторира налягането в дихателните пътища и да индикира спонтанните респирации. |  |
| 11. Да има аларми за: максимално и минимално налягане, апнеа, отпадане на захранването с кислород, слаба батерия. |  |
| 12. Да има вградена акумулаторна батерия за не по-малко от 2 часа автономна работа |  |
| 13. Да бъде с водо и прахонепроницаема конструкция, минимум класIP22. |  |
| 14. Окомплектовка: кислородна бутилка с вместимост 2л., редуцир вентил, пациентен шланг за многократна употреба, маски за многократна употреба за деца и възрастни, захранващ маркуч за кислород, специализирана стойка за монтиране в мобилна единица, захранващ кабел 220V, захранващ кабел 12V. |  |
| 15. Монтаж: Респираторът да се монтира със стойка в мобилна единица за здравна помощ |  |
| 16.Гаранция- не по-малко от 24 календарни месеца |  |
| 17.Производителят на предлаганата медицинска апаратура следва да има внедрена система ISO 9001 или еквивалент |  |
| 18.Производителят на предлаганата медицинска апаратура следва да има внедрена система ISO 13485 или еквивалент |  |
| 19.Предлаганата медицинска апаратура следва да съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС |  |
| 20.Сертификат за съответствие на предлаганата медицинска апаратура и стойка за монтаж в мобилна единица за здравна помощ със стандарт EN 1789:2007+А2 или еквивалент |  |
| 21.Сертификат за степен на защита ≥ IP22 по стандарт EN 60529 или еквивалент |  |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.