Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

2700 гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови” № 21; тел./факс:073/886954

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет на поръчката

Предмет на възлагане по настоящата поръчка за обособена позиция № 1 е „Доставка на  1 брой Мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване” за нуждите на ЦСМП-Благоевград.

2.Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейност 3.3.1 на проекта.

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

- Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:

- Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

- Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

3.Цел на поръчката

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион чрез въвеждането на мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване.

Необходимостта от доставка на Мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване е породено от следните значими фактори:

- населението на трансграничният район е изправено пред значителни предизвикателства за здравето, особено в отдалечени райони и области на концентрация на специални групи от населението.

- подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и социално слаби общности) в трансграничният район.

- Благоевградска област е разположена в югозападната част на Р.България. На север областта граничи с област Кюстендил и Софийска област, на изток  с област Пазарджик и Смолянска област, на юг с Р.Гърция и на запад с Р.Македония. Терена е силно пресечен, на места високопланински. Обособени са 14 общини, като населените места, общо 280, основно са разположени по поречието на реките Струма и Места. Пътните комуникации  не са добри, особено в полупланинските и високопланинските райони. На територията на област Благоевград има четири КПП на границите с РГърция и РМакедония, което определя голям транспортен трафик на пътници и товари, това е прадпоставка за чести ПТП, блокади на границите и др.

- ЦСМП – Благоевград е част от Единната спасителна система за защита на населението при бедствия, отговарящ на изискванията на Закона при бедствия.

Продължителността, трайността и възможността за трансфериране на ефекта от дейността се демонстрира с ясните заложени цели за ЦСМП в  проекта за осигуряване на готовност за интегрирана спешна медицинска помощ за реакция при бедствия  и кризи и за развитието на координацията за спешно реагиране и трансграничното сътрудничество.

- Техническа спецификация на мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване

- Минимални изисквания за техническите характеристики:

| Мобилната единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване покрива минимални изисквания за наземно медицинско превозно средство, линейка тип В, съгласно Медицински стандарт „Спешна медицина”. |  |
| --- | --- |
| Технически спецификации/Изисквания |  |
| 1.1. Автомобилът да е нов, неупотребяван, произведен не по-рано от 2017 г. и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. |  |
| 1.2. Автомобилът да е хомологизиран за движение в Р България |  |

| 1.3. Автомобилът трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+А2:2014 или еквивалент /Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки/ Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС. |  |
| --- | --- |
| 1.4. Шаси: |  |
| - Самоносеща метална конструкция. |  |
| 1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ по-малко от 3.00м. |  |
| 1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m. |  |
| 1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 m. |  |
| - Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. |  |
| 1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: |  |
| 1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; |  |
| 1.4.3.2. От задната страна на автомобила през две врати, отварящи се минимум на 1800 |  |
| 1.4.4. На покрива да се предвиди възможност за инсталиране на автомобилна антена. |  |
| 1.4.5. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години |  |
| 1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители. |  |
| - Основен цвят - бял. |  |
| 1.4.6.1. Допълнителен цвят: оранжев- цвят на покрива. |  |
| 1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци: |  |
| 1.4.6.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента до 40 см максимална ширина , чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. |  |
| 1.4.6.2.2. Стикер с графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец, съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единния европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симитрично от двете страни. |  |
| 1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ |  |
| 1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак. |  |
| 1.5 Шофьорска кабина: |  |
| 1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 m2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/. |  |
| 1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътник. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. |  |
| 1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора и останалите пътници |  |
| 1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: |  |
| 1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Лампата да осигурява достатъчна по интензивност осветеност.. |  |
| 1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата. |  |
| 1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. Функция за високоговорител. |  |
| 1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. |  |
| 1.5.4.5. Двузонен климатроник – в шофьорската кабина и санитарния отсек. |  |
| 1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената. |  |
| 1.5.4.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила. |  |
| 1.5.4.8. Комуникационна технология |  |
| 1.5.4.8.1. Система за навигация с актуални карти на РБългария и Европа. |  |
| 1.5.4.8.2. Система за GPS контрол, коята да дава възможност за контрол на автомобила. |  |
| 1.5.4.8.3. Интерком между пациентното отделение и шофьорска кабина |  |
| 1.5.4.8.4. Паник Бутон |  |
| 1.5.4.8.5. Връзка с тел. 112 |  |
| 1.5.4.8.6. Подготовка за GSM |  |
| 1.6.Санитарен/Медицински отсек |  |
| 1.6.1. Минимални вътрешни размери: |  |
| 1.6.1.1. Дължина над 2.70 m. |  |
| 1.6.1.2. Ширина над 1.65 m. |  |
| 1.6.1.3. Височина над 1.85 m. |  |
| 1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. |  |
| 1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение |  |
| 1.6.3.Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. |  |
| 1.6.4. Естествено осветление: |  |
| 1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. |  |
| - Изкуствено осветление: в съответствие с БДС EN 1789:2007+А2:2014: |  |

| 1.6.5.1.Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. |  |
| --- | --- |
| 1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. |  |
| 1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна лампа, която да осигурява достатъчна по интензивност осветеност. |  |
| 1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |
| 1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+А2:2014. |  |
| - Охладителна система – да отговаря на БДС EN 1789:2007+А2:2014 - Охлаждане |  |
| 1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. |  |
| - Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; |  |
| 1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. |  |
| 1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/EEC на Съвета на ЕС. |  |
| 17.1. Основна носилка: |  |
| 1.7.1.1. Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища. |  |
| 1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. |  |
| 1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 00 дo 700 или повече. |  |
| 1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 3600 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка. |  |
| 1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. |  |
| 1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг . |  |
| 1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването. |  |
| 1.7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг. |  |
| 1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по- лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката. |  |
| 1.7.3.1. Носилката е снабдена с шест броя обезопасителни колани. |  |
| 1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. |  |
| 1.7.4. Транспортно платно за пренасяне на пациент: да има минимум 10 ръкохватки по 5бр. от двете страни, да е изработено от пожароустойчиви материали, товароносимост- над 250кг., тегло под-2кг., размери в разгънато положение-дължина 190см, ширина 75см, да бъде окомплектовано с чанта за съхранение и пренос. |  |
| 1.7.5. Вакуум дюшек: да е с интегрирано въже по целия периметър на дюшек с минимум 8 ръкохватки, окомплектовката да включва помпа и чанта за съхранение и пренос, тегло –макс.5 кг. |  |
| 1.7.6. Чанта за първа помощ, съдържаща като минимум следното: универсална CPR маска, универсални ножици, изотермично покривало, диагностична лампа тип “химикалка”, автоматичен турникет, 2 чифта стерилни ръкавици, гъвкава самозалепваща се превръзка 100х63 мм, 2 ролки копринен пластир 25мм и 50 мм, 3 пакета марли/ 2бр. 10х10 см и 1 бр. 18х40 см/, 2 марлени чершафи /40х60 см и 100х100 см/, пакет памук – 100 гр., триъгълна превръзка, пликче за лед запазващ 0 ° температура за поне 35 мин., 5 бр. хидрогелни превръзки за изгаряния 10х10 см,полутвърда шина 22х11 см, 5 бр.марлен бинт 10х10 см., шишенце с кислородна вода -125 мл, 1 бр.щипка на Мажил. |  |
| 1.8. Аспирационна инсталация |  |
| 1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. |  |
| 1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник. |  |
| 1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа. |  |
| 1.9. Кислородна инсталация: |  |
| 1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най- малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. |  |
| 1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките |  |
| 1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила. |  |
| 1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737-1 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата. Да се достави комбиниран дебитомер с овлажнител с DIN накрайник, с регулируем дебит в обхват мин. 0 до 15 л./мин и овлажнител с разграфена овлажнителна камера. |  |
| 1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород |  |
| 1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород. |  |
| 1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде облцован с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин. |  |
| 1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. |  |
| 1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й. |  |
| 1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/. |  |
| 1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените. |  |
| 1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. |  |
| 1.13. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. |  |
| 1.13.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. |  |
| 1.14. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос. |  |
| 1.14.1. Отстрани по дължина на носилката да има полица за поставяне на медицинска апаратура. |  |
| 1.14.2. Две поставки за закрепване на инфузионни банки са позиционирани над носилката. |  |
| 1.15. Всички монтирани елементи в санитарния отсек да бъдат закрепени, съгласно изискванията на БДС EN 1789:2007+А2:2014 или еквивалент. Закрепване на устройства. |  |
| 1.16. Двигател: |  |
| 1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип Economical four-stroke new type turbo diesel engine |  |
| 1.16.2 Минимална мощност – 90 KW. |  |
| 1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса – съгласно БДС EN 1789:2007+А2:2014) трябва да може да ускорява от 0км/ч до 80 км/ч за 35 сек. или по-малко. |  |
| 1.16.4 Максимална скорост – не по-малка от 130 км/ч при пълно натоварване |  |
| 1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове |  |
| 1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 6 или по-малко за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат. |  |
| 1.16.7 Разход на гориво за 100 км при смесен цикъл на движение не по-висок от 10 литра. |  |
| 1.17. Резервоар: |  |
| 17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по малко от 500 км. с едно зареждане |  |
| 1.18. Охладителна система: |  |
| 1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 Со |  |
| 1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух. |  |
| - Кормилно управление: |  |
| 1.19.1 Разположен от лявата страна на колата. |  |
| 1.19.2 Сервоусилвател. |  |
| 1.19.3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер. |  |
| 1.20. Задвижване и скоростна кутия: |  |
| 1.20.1. Задвижване 4х4 - Фабрично производство за модела. |  |
| 1.20.2. Механична шестстепенна скоростна кутия /6+1 задна скорост/ | ?? |
| 1.21. Гуми: |  |
| 1.21.1 Радиални, безкамерни с размер на джантите - минимум 16 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация. |  |
| 1.21.2 Резервна гума: |  |
| 1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено. |  |
| 1.21.2.2 Лесно достъпна. |  |
| 1.22. Окачване: |  |
| 1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или комбинирани амортисьори. |  |
| 1.22.2 Задно, с маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. |  |
| 1.23. Спирачна система: |  |
| 1.23.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател. |  |
| 1.23.2 Антиблокираща спирачна система ABS; електронна стабилизираща програма ESP; спирачен асистент; електронна система за разпределение на спирачната сила; електронна система за контрол на сцеплението; асистент за потегляне по наклон. |  |
| 1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |
| 1.24. Електрическа инсталация: |  |
| 1.24.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+А2:2014. |  |
| 1.24.2. 12V- (-) на обща маса. |  |
| 1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на БДС EN 1789:2007+А2:2014. Батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип В. |  |
| 1.24.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации. |  |
| 1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели. |  |
| 1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване. |  |
| 1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло. |  |
| 1.24.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване. |  |
| 1.24.9 Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W |  |
| 1.24.10 Допълнителен ключ маса. |  |
| 1.24.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг. |  |
| 1.24.12 Мрежово захранващо устройство- осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата- 220V при паркиран автомобил. |  |
| 1.24.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартера се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място |  |
| 1.25. Специална сигнализация: |  |
| 1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи: |  |
| 1.25.1.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на автомобила, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа. |  |
| 1.25.2. Две сини допълнителни фарчета: |  |
| 1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина. |  |
| 1.25.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини: |  |
| 1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати. |  |
| 1.25.6. Сирената: |  |
| 1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |  |
| 1.26. Друга окомплектовка: |  |
| 1.26.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти./4 + 1 резервна/ |  |
| 1.26.2. Комплект резервни чистачки. |  |
| 1.26.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи. |  |
| 1.26.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата. |  |
| 1.26.5. Аптечка - според изискванията на закона. |  |
| 1.26.6. Вериги за сняг за двигателните колела. |  |
| 1.26.7. Въже за теглене. |  |
| 1.26.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр. |  |
| 1.26.9. Инструменти: |  |
| 1.26.9.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки. |  |
| 1.27. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване. |  |
| 1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език: а) наръчник за техническа поддръжка; б) наръчник за експлоатаци, в) опис на оборудването на автомобила, г) сертификат за кислородните бутилки |  |
| 1.29. Гаранцията за доставения автомобил и оборудването е 36 (тридесет и шест) месеца без ограничение на пробега. Гаранционното обслужване на автомобила следва да се извършва в оторизирани от произведителя сервизи на територията на Република България. |  |
| 1.30. Производителят на автомобилите трябва да бъде сертифициран по система за управление на качеството EN ISO 9001:2000. Да се представи Декларация за съответствие с БДС EN 1789:2007+А2:2014 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances). Цялото оборудване трябва да отговаря на Директива 93/42/EEC касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива. |  |